## Página1
ID | Requisito funcional | Prioridade | ID | Requisito não funcional | Critério proposto | ID | Requisito de domínio
RF01 | O sistema deve autenticar os usuários antes de permitir acesso aos exames. | M | RNF01 | Segurança clínica | Na ausência de imagem válida, o sistema não deve produzir uma previsão clínica. | RD01 | O sistema deve ser descrito como ferramenta de apoio à decisão clínica e não como substituto do radiologista.
RF02 | O sistema deve possuir perfis diferentes para radiologista, técnico, administrador, auditor e equipe de TI. | M | RNF02 | Supervisão humana | Toda análise deve ser marcada como sugestão de apoio e depender de revisão médica. | RD02 | O resultado da IA não representa, isoladamente, confirmação de câncer.
RF03 | O sistema deve permitir pesquisar pacientes e exames por identificador hospitalar, data ou número do exame. | M | RNF03 | Desempenho | Um exame completo deve ser analisado, preferencialmente, em até 60 segundos. | RD03 | A decisão clínica final e o laudo devem permanecer sob responsabilidade do profissional habilitado.
RF04 | O sistema deve importar mamografias no formato DICOM, por upload ou integração com o PACS. | M | RNF04 | Disponibilidade | O sistema deve atingir disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário de operação. | RD04 | O sistema deve reconhecer corretamente a lateralidade esquerda e direita.
RF05 | O sistema deve associar corretamente as imagens ao paciente, exame, mama, lateralidade e projeção. | M | RNF05 | Tolerância a falhas | Uma falha do modelo não deve impedir o médico de visualizar e laudar as imagens pelo fluxo convencional. | RD05 | O sistema deve reconhecer projeções mamográficas, especialmente CC e MLO.
RF06 | O sistema deve verificar a presença das vistas esperadas, como L-CC, L-MLO, R-CC e R-MLO. | M | RNF06 | Recuperação | Processamentos interrompidos devem poder ser retomados sem duplicar resultados. | RD06 | Resultados devem ser apresentados por mama, porque uma paciente pode ter achados diferentes em cada lado.
RF07 | O sistema deve identificar imagens ausentes, corrompidas, duplicadas ou incompatíveis. | M | RNF07 | Confidencialidade | Informações de pacientes não devem ser exibidas a usuários sem permissão. | RD07 | O sistema deve manter o vínculo entre as diferentes vistas do mesmo exame.
RF08 | O sistema deve exibir as mamografias em um visualizador com zoom, ajuste de contraste, inversão, navegação e comparação entre vistas. | M | RNF08 | Criptografia | Os dados devem ser protegidos durante transmissão e armazenamento. | RD08 | Exames incompletos ou com projeções não validadas devem gerar aviso explícito.
RF09 | O sistema deve executar automaticamente a análise após receber um exame válido. | M | RNF09 | Controle de acesso | O sistema deve utilizar permissões baseadas em função e, em ambiente real, autenticação multifator ou integração com identidade institucional. | RD09 | A ferramenta deve informar para quais modalidades foi validada, como mamografia digital 2D, mamografia diagnóstica ou rastreamento.
RF10 | O sistema deve apresentar uma estimativa de suspeita separada para a mama esquerda e para a mama direita. | M | RNF10 | Privacidade nos logs | Logs técnicos não devem armazenar imagens, nomes ou identificadores desnecessários de pacientes. | RD10 | O sistema não deve analisar automaticamente tomossíntese, ultrassonografia ou ressonância caso essas modalidades não façam parte da validação.
RF11 | O sistema deve apresentar o resultado geral do exame e informar o nível de confiança ou incerteza da análise. | M | RNF11 | Auditabilidade | Toda análise deve registrar usuário, data, modelo, parâmetros, entrada, resultado e ação do médico. | RD11 | O sistema deve preservar os metadados DICOM necessários para interpretação, rastreamento e auditoria.
RF12 | O sistema deve destacar as regiões da imagem que mais influenciaram o resultado. | M | RNF12 | Interoperabilidade | O sistema deve suportar DICOM e integração por DICOMweb, quando disponível. | RD12 | Marcadores, textos, bordas e artefatos da imagem não devem ser utilizados como evidência clínica pelo modelo.
RF13 | O sistema deve indicar quais vistas tiveram maior influência na previsão. | S | RNF13 | Integração clínica | Informações estruturadas devem poder ser trocadas por HL7/FHIR ou padrão adotado pelo hospital. | RD13 | O sistema deve verificar se a imagem possui qualidade mínima antes de executar a análise.
RF14 | O sistema deve avisar quando o exame estiver fora das condições para as quais o modelo foi validado. | M | RNF14 | Usabilidade | O radiologista deve visualizar imagem, resultado, explicação e incerteza na mesma tela. | RD14 | O sistema deve diferenciar resultado de classificação, localização da região suspeita e grau de incerteza.
RF15 | O sistema deve permitir comparar o exame atual com exames anteriores da mesma paciente. | S | RNF15 | Consistência visual | Cores, alertas e escalas de risco devem possuir significado uniforme em todas as telas. | RD15 | Um mapa de calor representa influência sobre o modelo e não necessariamente a localização verdadeira de uma lesão.
RF16 | O médico deve poder confirmar, rejeitar ou classificar como inconclusiva a sugestão da IA. | M | RNF16 | Escalabilidade | O sistema deve permitir aumento do número de exames sem exigir alteração completa da arquitetura. | RD16 | A categoria BI-RADS registrada no laudo deve ser definida ou validada pelo radiologista.
RF17 | O médico deve poder registrar um comentário explicando sua decisão. | M | RNF17 | Observabilidade | Devem existir métricas de uso de CPU, GPU, memória, filas, tempo de análise e taxa de erros. | RD17 | Para avaliação de detecção de câncer, o padrão de referência deve utilizar confirmação clínica adequada, como patologia ou acompanhamento, conforme o protocolo do estudo.
RF18 | O sistema não deve emitir um laudo definitivo nem finalizar um diagnóstico sem ação explícita do médico. | M | RNF18 | Manutenibilidade | Componentes de importação, pré-processamento, modelo, explicação e integração devem ser independentes. | RD18 | Sensibilidade, especificidade, AUC e precisão devem ser avaliadas em pacientes que não participaram do treinamento.
RF19 | O sistema deve permitir que o resultado da IA seja incorporado ao fluxo de elaboração do laudo. | S | RNF19 | Testabilidade | As principais funções devem possuir testes automatizados e testes de integração. | RD19 | O desempenho deve ser validado em dados da própria instituição antes da utilização clínica.
RF20 | O sistema deve exportar o resultado para PACS, RIS, prontuário eletrônico ou sistema hospitalar. | M | RNF20 | Reprodutibilidade | Um resultado deve poder ser reproduzido usando a mesma imagem, modelo e versão de pré-processamento. | RD20 | O desempenho deve ser acompanhado separadamente por fabricante do equipamento e protocolo de aquisição.
RF21 | O sistema deve manter uma fila de exames aguardando análise, processados, com erro e revisados. | M | RNF21 | Portabilidade | O sistema deve poder ser implantado em servidor hospitalar local ou ambiente em nuvem previamente aprovado. | RD21 | O sistema deve reconhecer casos fora da população para a qual foi validado e impedir interpretação excessivamente confiante.
RF22 | O sistema pode priorizar exames potencialmente suspeitos na lista de trabalho, mantendo a ordem original visível. | S | RNF22 | Atualização controlada | Uma nova versão do modelo não deve substituir a anterior sem validação, aprovação e possibilidade de reversão. | RD22 | Dados produzidos durante a rotina hospitalar não devem ser adicionados automaticamente ao treinamento.
RF23 | O sistema deve registrar todas as ações realizadas pelos usuários. | M | RNF23 | Recuperação de desastre | O sistema deve possuir política de backup e definição de tempo máximo para recuperação. | RD23 | Retreinamento deve ocorrer em ambiente separado, com dados autorizados, controle de versão e nova validação.
RF24 | O sistema deve registrar a versão do modelo utilizada em cada análise. | M | RNF24 | Acessibilidade | Textos e alertas não devem depender exclusivamente de cores para serem compreendidos. | RD24 | Atualizações do modelo devem passar por avaliação técnica, clínica, ética e regulatória.
RF25 | O sistema deve permitir consultar novamente exatamente o resultado produzido no momento do exame. | M | RNF25 | Monitoramento de viés | O desempenho deve ser acompanhado por equipamento, instituição, faixa etária, densidade mamária e outros grupos clinicamente relevantes. | RD25 | O sistema deve permitir reconstruir qual imagem, pré-processamento e versão do modelo geraram cada resultado.
RF26 | O administrador deve poder ativar ou desativar versões do modelo. | M | RNF26 | Degradação segura | Quando houver baixa confiança, dado incompleto ou imagem fora do domínio, o sistema deve retornar “análise indisponível ou inconclusiva”, e não um resultado forçado. | RD26 | A utilização para pesquisa e a utilização clínica devem ser claramente separadas.
RF27 | O sistema deve fornecer painel de desempenho técnico e clínico do modelo. | S |  |  |  | RD27 | Exames utilizados em pesquisa devem ser anonimizados ou pseudonimizados conforme a finalidade e a política institucional.
RF28 | O sistema deve registrar falhas de importação, processamento, integração e geração de resultados. | M |  |  |  | RD28 | O sistema deve observar o período de retenção definido pelo hospital, pela legislação e pelas políticas do prontuário.
RF29 | O sistema deve permitir anonimizar ou pseudonimizar exames destinados à pesquisa. | S |  |  |  | RD29 | O sistema deve permitir que o médico ignore a sugestão da IA sem impedir a emissão do laudo.
RF30 | O sistema deve permitir exportar dados de auditoria e desempenho para avaliações internas autorizadas. | S |  |  |  | RD30 | Discordâncias entre o médico e a IA devem poder ser registradas para auditoria e melhoria posterior.